Холтер-монитор ЭКГ (ЭКГ-АД)
КМА-03
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Холтер-монитор предназначен для долговременной непрерывной регистрации ЭКГ по трем отведениям с последующей обработкой и анализом полученных записей. Устройство позволяет выявлять широкий спектр нарушений работы сердца, определять и прогнозировать возникновение ишемических состояний у обследуемого, редактировать в диалоговом режиме результаты автоматического анализа, формировать текстовое заключение, включающее по выбору пользователя иллюстративный графический материал (типичные фрагменты ЭКГ, графики производных параметров). Обеспечивает автоматическое определение частоты встречаемости отдельных видов нарушений ритма на протяжении исследуемого периода.
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Аппаратная часть устройства КМА-03 представляется 3-канальным носимым цифровым регистратором, обеспечивающим запись данных в твердотельный энергонезависимый элемент памяти. Съем ЭКГ осуществляется с помощью встроенного кабеля, оснащаемого одноразовыми электродами. Питание регистратора осуществляется от одного микропальчикового (типоразмер ААА) никель-кадмиевого аккумулятора или батареи напряжением питания 1,2 В. Масса регистратора в снаряженном состоянии не превышает 
150 г. Передача данных в компьютер для последующей обработки и анализа осуществляется по специализированному каналу BlueTooth или через порт USB 1.0 (опционально).
Программное обеспечение холтер-монитора позволяет:

· контролировать процесс ввода электрокардиосигнала перед началом и в любой момент обследования;

· сохранять исходные ЭКГ записи и результаты проведенных обследований;

· осуществлять автоматический расчет параметров суточной ЭКГ, с классификацией событий и автоматически определять типы QRS комплексов;

· осуществлять полный автоматический или полуавтоматический (с участием врача в диалоговом режиме) анализ записей ЭКГ с выдачей заключения по основным видам нарушений ритма и проводимости, оценивать статистические характеристики дизритмий с формированием "профилей ритма", отмечать изменения амплитуды сегмента ST по каждому из отведений, фиксировать эпизоды ишемических изменений ЭКГ на протяжении обследования;

· проводить коррекцию результатов автоматического расчета и анализа с последующим редактированием отчета;

· реализована возможность ручного  и автоматизированного ввода артериального давления (АД), которое регистрируется монитором АД. Вывод результатов мониторирования АД производится в табличной и графической форме.

Краткие технические характеристики:
	Количество каналов регистрации
	3

	Амплитуда входного сигнала, мкВ
	510000

	Коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ, не менее
	120

	Входное сопротивление, МОм, не менее
	5,0

	Дискретизация, Гц
	400

	Длительность регистрации, ч, до
	48

	Питание, В
	1,01,5

	Потребляемая мощность, Вт, не более

· в режиме ожидания

· в режиме регистрации

· с режиме передачи данных по каналу BlueTooth
	0,006

0,035

0,100

	Время сохранения данных в регистраторе (без источника)
	постоянно

	Габаритные размеры регистратора, мм
	115х70х30

	Вес регистратора с элементом питания, не более, г
	150


В комплект поставки входит:
· носимый ЭКГ регистратор «КМА-03»


1 шт.

· элемент питания (аккумулятор) ААА


2 шт.

· зарядное устройство




1 шт.
· BlueTooth адаптер «КМА-03»



1 шт.

· кабель USB





1 шт.*
· чехол для ношения регистратора


1 шт.

· программное обеспечение



1 диск

· электроды одноразовые ЭКГ



120 шт.

· руководство оператора



1 экз.

· формуляр





1 экз.
* - опционально
Требования к ПК: 
· Операционная система WINDOWS
· Наличие двух свободных разъемов USB
В стоимость поставки входит:
· доставка, монтаж и пуско-наладочные работы у Заказчика

· гарантийное обслуживание в течение 1 года

· консультативная помощь в течение всего срока эксплуатации холтер-монитора

Гарантийные обязательства:
1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям технических условий на него при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:

· гарантийного срока 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию

2. Предприятие-изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или замену изделия или его составных частей в течение срока гарантии изделия.
ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФИО: Берчуков В. И.
Пол: Муж
Возраст: 54
Вес : 92 кг  Рост: 190 см

Код заболевания   

Анамнестические сведения: Мерцательная аритмия
Дата и время начала исследования: 12.03.2005 11:27:00.

Продолжительность исследования: 05:29:05
Место проведения исследования : Кабинет функциональной диагностики
Клиника: Зачепиловская центральная районная больница
 Отделение: амб.

Врач: Иванов И.И.

Ассистент: Сидоров С.С.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РИТМ
Тахикардия (> 110)
00:18:12 (5.5%)
Максимальная ЧСС 139/мин
зарегистрирована 12.03.05 13:38:39 


Брадикардия (< 50)
---
 
Минимальная ЧСС 50/мин
зарегистрирована 12.03.05 14:25:01 


Аритмия

01:32:31 (28.1%)

Ригидный ритм

02:27:14 (44.7%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QRS
Всего   26632

Непригодных (A) - нет,
 
Ж.  (V)  - 12,
 
НЖ (S)  - 1685,
 


Сливных (F) - нет, 
Аберрантных (B) - нет,
 
Индуцированных (P) - нет.
 


Минимальный
R-R    347 (12.03.05 14:06:52)

Мин. R-R(NN) 395 (12.03.05 14:05:21)

Максимальный
R-R    1790 (12.03.05 11:54:49)

Макс R-R(NN) 952 (12.03.05 14:40:59)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАУЗЫ   
>2000 мс 
    0 случаев  
   
   
>3000 мс 
    0 случаев  
   
   
>2∙R - R   
   10 случаев  длительностью 1438 (1090-1790) мс  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-T СЕГМЕНТ


Ch.1


Ch.2


Ch.3


Депрессия [время]
---
 

---
 

03:56:09 (71.8%)

Макс депрессии [мкВ]
-100 (12.03.05 15:05:43)
-42 (12.03.05 13:49:28)
-227 (12.03.05 16:32:00)

Элевация [время]
---
 

---
 

---
 


Макс элевации[мкВ]
52 (12.03.05 13:01:18)
107 (12.03.05 12:09:08)
---

 
	ЭКСТРАСИСТОЛИЯ
	ЖЭС
	НЖЭС
	ВСЕГО

	Общее кол-во
	12
	1685
	1697

	Максимальное кол-во
	24/час (12.03.05 11:29:30)
	24/час (12.03.05 11:29:30)
	 

	Одиночные N:1
	12
	529
	541

	Бигеминия
	 -
	00:03:47
	00:03:47

	Тригеминия
	 -
	00:06:39
	00:06:39

	Куплеты N:2
	 -
	203
	203

	Триплеты N:3
	 -
	67
	67

	Тахи(N:>3)
	 -
	32
	32

	R на T
	 -
	
	 -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Подпись ___________________________/  Иванов И.И.
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